COMANDI OLFATTOMETRO

Requisiti (1-10; 10 è fondamentale la dobbiamo implementare subito)

A me serve che PsychoPY (PPY) interagisca con tutti i canali (1-2-3-4 e 0).

setFlow 0:2.5;1:2.5;2:2.5;3:2.5;4:2.5  Dobbiamo fare in modo che sia in grado di eseguire la calibrazione, qui gli diciamo di impostare il canale x a un flusso (espresso in SPLM) y x:y (OMAR 10)

stopCalibrationPer fermare calibrazione (OMAR 10)

setExperiment  per settare sniff0 in mode esperimento (fa vedere sullo schermino LCD comandi semplici per orientarsi meglio nella procedura sperimentare (OMAR 5.5)

openValveTimed X per aprire una valvola precedentemente selezionata per X ms (OMAR 10)

setCAChannel  X per settare il canale da utilizzare come clean air (per noi è sempre lo 0) (OMAR 10)

CfOffOpenValveTimed X Il apre la valvola del canale attivo per un periodo di tempo preciso e, contemporaneamente, disattiva il canale a flusso costante. Non appena termina l’erogazione dell'odore, il canale a flusso costante viene riattivato. La durata è espressa in millisecondi (X). (OMAR 10)

nel task infatti come base ci sarà un flusso costante di aria pulita, e quando viene somministrato lo stimolo questo canale verrà chiuso per aprire quello dello stimolo, quando lo stimolo cessa esso dovrà riaprirsi

TCfOffOpenValveTimed  X  prepara Sniff-0 ad aprire la valvola del canale attivo per un periodo di tempo preciso non appena riceve il segnale di trigger IN. Per tutta la durata dell'attivazione del canale, il canale a flusso costante viene disattivato. La durata è espressa in millisecondi. (OMAR 9)

CaOffOpenValveTimed  X apre la valvola del canale attivo dell'odore per un periodo di tempo preciso e, contemporaneamente, disattiva il canale dell'aria pulita. Non appena termina l’erogazione dell'odore, il canale dell'aria pulita viene riattivato. La durata è espressa in millisecondi (X). (OMAR 8)

TCaOffOpenValveTimed X  prepara Sniff-0 ad aprire la valvola del canale attivo per un periodo di tempo preciso non appena riceve il segnale di trigger IN. Per tutta la durata dell'attivazione del canale, il canale dell'aria pulita viene disattivato. La durata è espressa in millisecondi (X). (OMAR 8)

setChannel X   seleziona il canale attivo da operare (OMAR 10)

setValve 1/0  1 vuol dire apri valvola 0 vuol dire chiude (OMAR 6)

testDelay X  Misura il ritardo tra l'apertura della valvola solenoide a risposta rapida e il rilevamento del fronte di pressione dopo il collettore del soggetto. Si prega di notare che questa operazione richiede che i tubi dell'adattatore nasale siano collegati alle porte di calibrazione del dispositivo e che il flusso d'aria nel canale testato sia di almeno 1 SLPM. X num canale (OMAR 9)

readFlow  legge il flusso del canale attualmente attivo (OMAR 9)